南江县妇幼保健院 “红光、微波治疗仪”项目询价采购公告 南江县妇幼保健院“红光、微波治疗仪”采购项目邀请合格供应商参加本次询价活动。 一、公告时间：2020年8月 21日至2020年8月25日。 二、采购项目概况 （1）采购单位：南江县妇幼保健院 （2）采购项目数量及配置：红光、微波治疗仪各1套 （3）设备技术参数：详见附件2。 （4）采购范围包括：货物的供应、运输、安装调试及售后服务。 三、采购预算: 红光3.3万元/套、微波治疗仪2.2万元/套，合计5.5万元(伍万伍仟元元整) ，超过采购预算的报价无效。 四、采购方式：询价采购 （1）询价文件领取方式：免费网上下载。 （2）询价文件领取起止时间：2020年8月21日9:00时至2020年8月25日9:00时。 （3）供应商报名地点：南江县妇幼保健院医学装备部(电话：0827-8621609， QQ：1139209543)。 （4）报名方式：填写南江县妇幼保健院询价文件领取登记表（见附件1）加盖鲜章，电话联系我院医学装备部，发送到邮箱。 （5）报价保证金：1000.00元通过银行转账 单位开户信息如下: 单位名称:南江县妇幼保健院 统一社会信用代码:12513722733395628A 开户行:中国邮政储蓄银行南江县朝阳支行 账号:951003010002286826 地址:四川省南江县南江镇米仓山大道文庙滨河路168号 (6)履约保证金:中标单位在接到中标通知书后按中标价格的5%缴纳履约保证金后方可签订采购合同，通过银行转账转入以上账户信息。 （7）询价时间及地点：2020年8月25日9:00时在南江县妇幼保健院第二综合大楼十四楼会议室（逾期收到的报价文件恕不接受）。 （8）报价文件要求：根据询价文件要求，一式2份，正本1份，副本1份，询价文件必须密封。 五、报价单位资格要求 1、具有独立承担民事责任的能力，具有完成采购项目所必需的设备和专业技术能力； 2、营业执照、组织机构代码证、税务登记证书复印件； 3、委托代理书、法人身份证复印件、代理人身份证及复印件； 4、近三年来，在经营活动中没有重大违法记录；（参询供应商在参询时需提供无重大违法记录的承诺函或无犯罪记录证明）。 五、询价单位和部门联系方式 联系地址：四川省南江县南江镇沙溪坝滨河路168号（保健院新院区） 邮 编：636600 南江县妇幼保健院 联系电话：8621609 监督电话：0827-8268381（南江县采管办） 0827-8230904（南江县卫健局监察室） 0827-8621607（南江县妇幼保健院纪检办) 附件1：南江县妇幼保健院询价文件领取登记表 附件2：南妇幼采询〔2020〕4号询价文件 附件1： 南江县妇幼保健院询价文件领取登记表 询价文件编号：南妇幼采询〔2020〕4号 拟报价单位; 文件领取人; 联系电话; 领取时间. 附件2： 南江县妇幼保健院 采购 询价文件 南妇幼采询〔2020〕4号 采 购 人：南江县妇幼保健院 项目名称: 红光、微波治疗仪 南江县妇幼保健院制 2020年8月 第一部分 询价邀请 南江县妇幼保健院就“红光、微波治疗仪”的相关货物和有关服务进行询价采购，邀请合格供应商参加询价活动。 一、内容 1、采购内容： （1）采购单位：南江县妇幼保健院 （2）采购项目：红光、微波治疗仪 （3）设备数量及配置：红光、微波治疗仪各1套 2、采购范围包括：货物的供应、运输、调试、培训及售后服务。 3、询价文件领取方式：免费网上下载。 5、报价时间：2020年8月25日9:00时（逾期收到的报价文件恕不接受）。 6、报价文件：一式2份，正本1份，副本1份。 7、报价地点：南江县妇幼保健院第二综合大楼十四楼会议室。 8、报价保证金： 1000.00元通过银行转账。 单位名称:南江县妇幼保健院 统一社会信用代码:12513722733395628A 开户行:中国邮政储蓄银行南江县朝阳支行 账号:951003010002286826 9、交货（安装、验收）地点：南江县妇幼保健院。 10、交货时间：2020 年9月15日前。 11、付款方式：合同协商付款。 二、报价单位资格要求 1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有完成该项目所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法纳税的良好纪录； 5、设备安装具有生产厂家资质证明、设备注册证和检测合格证。 三、邀请人联系方式 联系地址：四川省南江县南江镇米仓山大道文庙滨河路168号 邮政编码：636600 保健院医学装备部电话：0827-8621609 采购单位电话：（0827）8621609 第二部分 货物清单、技术要求 一、红光治疗仪参数 1.输出光波长： 616nm－640nm; 2、输出方式:体表及腔道双输出照射 3、输出功率: ≥0.1W 4、体表照射光斑直径:距离窗口100mm处的光斑直径≥120mm;腔道治疗头发光部分长度:15cm发散型照射 5、治疗仪治疗时间范围:1-60min；连续可调，步距1min；误差±10% 6、输入功率: ≤200W； 7、熔断器规格:≥2A 8、工作方式:连续加载 9、工作条件: 1）、环境温度:5℃-40℃ 2)、相对湿度: ≤80% 3)、大气压力:70Kpa-106 Kpa 4)、电源AC220V±10%/50HZ±1HZ 10、适用范围:疼痛治疗、炎症治疗、促进腔体积液吸收，有效穿透皮下组织进行深层疾患治疗、性能稳定、可靠。 二、微波治疗仪技术参数 1.电源电压：220V±10%，频率50HZ±1HZ 2.正常工作条件 a)环境温度：10℃～40℃；b)相对湿度：30%～75%；c)大气压力：700hPa～1060hPa 3.整机输入功率：≤450W 4.输出功率：≤80W 5.微波频率：2450Mhz±30Mhz 6.显示方式:数码显示 7.磁控管：性能稳定，效率高。 ★8.功率范围：理疗：0W—30W之间，连续可调★治疗：0W—80W之间，连续可调 ★9.治疗时间定时范围：0—99S可调 ★10.理疗时间定时范围：0—30min可调，理疗蜂鸣报警 ★11.手术时间：可根据手术具体情况控制手术时间。 12.工作方式：分理疗、治疗两种，均为连续工作，输出控制方式为双路输出控制 ★13.辐射防护 A、外壳泄漏≤0.2Mw/cm2 ★B、无用辐射≤0.4Mw/cm2 ★C、探头驻波比≤3 ★D、输出阻抗≤50ΩE、在电压不稳时，可自动调节。 ★14.具有输出的定时功能，可预置设定，采用数字显示，时间结束可显示，具有自动闭锁功能及过载自动保护系统. ★15.具有过热保护功能。电路过热时会自动切断电源，故障排除后系统自动恢复供电，仪器正常工作。 ★16.产品适用范围：用于消炎、止痛、改善微循环、促进炎症吸收以及妇科尖锐湿疣的治疗。 ★17.外壳采用ABS材质，拥有理疗支架，台车一个。 探头配置:7支治疗探头、2支理疗探头 二、本次供货范围，还应包括配套的辅助设备、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南或服务手册等）、货物使用所必需的备品备件，以及其运输和相应的技术服务与质量保证。报价单位所提供的货物必须是正规渠道的全新商品，并符合国家规定的相关标准。 三、验收 1、设备安装调试能正常运转， 使用人员培训到位，医学装备部3日内组织验收。 2、采购单位软件经过验收小组验收合格后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由成交供应商提供产品保修文件。 3、当满足以下条件时，采购人才向成交供应商签发验收报告： （1）已按照相关规定提供了全部产品的完整技术资料（包括生产厂家的资质文件及产品使用说明书），并安装、调试完成。 （2）符合询价文件技术规格书的要求，性能满足要求。 （3）具备产品注册证及检测合格证（报告）。 （4）使用人员操作技术已培训到位。 四、履约保证金 中标供应商在中标通知书发放后、采购合同签订前缴纳中标价格2%作为履约保证金。 五、售后服务要求 货物保修按照国家三包规定、行业规定及采购人的其他要求：服务维护只收取成本费用， 实行质量保证。在货物保修期内，一旦货物发生质量问题，报价人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由报价人负责。整体设备或部件通过三次维修均达不到标准要求，不能正常使用，报价单位无条件更换或退货。 报价单位应按其报价文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 第三部分 报价文件格式 一、报价单位提交文件须知 1、本次报价（含货物的供应、运输、调试、培训及售后服务）为一次性报价（不得涂改），不再另计其他费用。 2、供应商对询价项目分别标明单价、总价、售后服务承诺、交货时间、地点。 3、报价文件由公司法人代表签名并每页加盖单位公章。 4、报价单位应按以下规定格式提交全部文件及其他有关资料，按构成顺序编页装订成册，混乱的编排以致报价文件被误读或查找不到有效文件，后果由报价单位担。 5、成交供应商确定标准：按照《采购法》以及相关法律、法规的规定，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。如供应商最低报价高于采购预算或采购控制价，采购人有权宣布此次询价采购作废。 6、若出现下列情况之一，报价文件无效（不予接受） （1）未实质性响应询价文件； （2）未按时递交报价文件； （3）资格性、符合性审查不符合询价文件要求的报价文件。 二、报价承诺函 南江县妇幼保健院： 我单位全面研究了“南妇幼采询﹝2020﹞4号”询价文件且无任何异议，决定参加贵中心组织的本项目询价。我方授权 (报价人代表姓名) (职务、职称)代表我方 （报价单位全称）全权处理本项目询价的有关事宜。为此： 1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向买方提供所需采购范围内货物，合计报价为人民币 （大写： ）。 2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后 日内交货于 ，并完成项目的安装、调试、交付买方验收、使用。 3、我方承诺已经具备询价邀请的第二大项（报价单位资格要求）中的条件。 4、我方愿意向贵方提供任何与本次采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。 5、我方承诺：采购中心若需追加采购本项目询价文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。 6、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （1）提供虚假材料谋取中标、成交的； （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （3）与采购人、其它供应商或者采购中心工作人员恶意串通的； （4）向采购人及其工作人员行贿或者提供其他不正当利益的； （5）在采购过程中与采购人进行协商询价的； （6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。 法定代表人签字(盖章)： 报价单位(盖章)： 报价单位代表签字： 日期： 通讯地址： 邮政编码： 联系电话： 传真： 注：除可填报项目外，对本报价承诺函的任何修改将被视为非实质性响应询价文件，从而导致该报价被拒绝。 三、资格审查 报价单位必须按下列要求提供相关资质证明材料，凡资质证明材料不符合询价文件要求或不全的为无效报价文件。 1、法定代表人授权委托书（若是法人代表参加投标报价的不需提供） 南江县妇幼保健院： 本授权书声明：注册于 （报价单位住址）的 （报价单位名称）法定代表人 （法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的 （报价单位代表姓名）为本公司的合法代理人，就贵方组织的设备采购项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。 本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。 法定代表人签字（盖章）： 报价单位（盖章） 报价单位代表签字： 日期： 2、报价单位营业执照副本复印件（经年检的副本复印件加盖报价单位公章，合并年检或未年检的由当地工商部门出具证明材料，并盖工商部门鲜章） 3、报价单位税务登记证副本复印件（经年检的副本复印件加盖报价人公章） 4、报价单位组织机构代码证副本复印件 5、报价单位代表法人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（加盖报价单位公章） 6、近三年来，在经营活动中没有重大违法记录（中标供应商在签合同时需提供无重大违法记录承诺函）。 四、报价部分 报价一览表 单位：元（人民币） 项目名称; 品牌、型号及参数; 数量; 单价; 合计总价. 合计总报价： 大写：. 报价单位（盖章）： 报价单位代表签字： 报价日期： 年 月 日